## Slide 1: Gas mixture analysis for LHC Experiments
21/03/2024

## Slide 2: uGC biweekly analysis
ep-dt-gasanalysis Site (cern.ch)
CMS 1. CSC 2. RPC 3. DT 4. GEM
LHCb 1. RICH1 2. RICH2 3. MWPC
Biweekly done for CMS and LHCb on 11/03/2024
CMS |  |  |  |  |  | 
 | Stream |  |  |  |  | 
 |  | Ar (%) | CF4(%) | O2 (ppm) | N2(ppm) | 
CSC | Mixer | 40.30 | 9.92 | 151 | 1180 | 
 | ExhToDist | 39.20 | 4.91 | 114 | 11279 | 
 |  | SF6(%) | iC4H10(%) | O2(ppm) | N2(ppm) | 
RPC | Mixer | 0.36 | 4.45 | 0 | 0 | 
 | ExhToDist | 0.35 | 4.36 | 0 | 19680 | 
 |  | CO2(%) | O2(ppm) | N2(ppm) |  | 
DT | Mixer | 14.97 | 79 | 262 |  | 
 | ExhToDist | 14.95 | 78 | 267 |  | 
 |  | CO2(%) | O2(ppm) | N2(ppm) |  | 
GEM | Mixer | 29.68 | 0 | 0 |  | 
LHCb |  |  |  |  |  | 
 | Stream |  |  |  |  | 
 |  | C4F10(%) | CO2(%) | O2 (ppm) | N2(ppm) | 
RI1 | AfterPump | 99.41 | 0.25 | 2280 | 5640 | 
 |  | CF4(%) | CO2(%) | O2(ppm) | N2(ppm) | 
RI2 | BeforePurif 90.99 |  | 8.54 | 755 | 3788 | 
 | AfterPurif | 90.98 | 8.58 | 751 | 3788 | 
 |  | Ar(%) | CF4(%) | CO2(%) | O2(ppm) | N2(ppm)
MWPC | Mixer | 38.06 | 5.07 | 56.54 | 32 | 100
 | ExhToDist | 38.25 | 4.92 | 56.50 | 120 | 2234
 | BeforePurif 38.25 |  | 4.93 | 56.16 | 150 | 2340

## Slide 3: O2 and H2O analysers
Experiment | ppm O2 calib. bottle | ppm H2O calib. bottle | ppm O2 analyser | ppm H2O analyser | date O2 cell installation
CMS | 50 | 100 | 50 | 96 | ?
ATLAS | 50 | 100 | 45 | 67* | 27/10/2022
ALICE | 50 | 100 | 50 | 88 | 02/03/2023
LHCb | 500 | 100 | 503 | 98 | 20/05/2022
*Bottle with wrong concentration

## Slide 4: CMS analysis modules
Detector | # Chain | ppm O2 calib. bottle | ppm H2O calib. bottle | O2 analyser last calib. | H2O analyser last check | IR gas analysed | IR last calib.
DT | 1 | 100 | 100 | 06/03/2024 | 02/06/2021 | - | -
 | 2 | 100 | 100 | 06/03/2024 |  | - | -
 | 3 | 100 | 100 | 06/03/2024 |  | - | -
 | 4 | 100 | 100 | 06/03/2024 |  | - | -
 | 5 | 100 | 100 | 06/03/2024 |  | - | -
RPC | 1 | - | - | - | - | iC4H10, 4.82% | 25/01/2024
CSC | 1 | 100 | 100 | 27/01/2023 | ? | - | -
 | 2 | - | - | - | - | CF4, CO2 | Ok (done by company)
CF4 Rec | 1 | - | - | - | - | CF4, CO2 | ok

## Slide 5: LHCb analysis modules
Detector | # Chain | ppm O2 calib. bottle | ppm H2O calib. bottle | O2 analyser last calib. | H2O analyser last check | IR gas analysed | IR last calib.
RICH2 | 1 | - | - | - | - | CO2 (10%) | 05/12/23

## Slide 6: ALICE analysis modules
Detector | # Chain | ppm O2 calib. bottle | ppm H2O calib. bottle | O2 analyser last calib. | H2O analyser last check | IR analysed gas | IR last calib.
AUX | 1 | - | - | - | - | CO2 | 
 | 2 | - | - | - | - | iC4H10 | 
TPC | 1 | 50? | 100 | 13/11/2020 | 12/07/2022 | CO2 | ?
TRD | 1 | 50? | 100 | 26/10/2020 | ? | CO2 | ?
HMP | 1 | 50? | 100 | 04/05/2022 | ? | - | -

## Slide 7: ATLAS analysis modules
Detector | # Chain | ppm O2 calib. bottle | ppm H2O calib. bottle | O2 analyser last calib. | H2O analyser last check | IR analysed gas | IR last calib.
MMG | 1 | - | - |  |  | iso, 2% | EYETS
 | 2 | 50 | 100 |  |  | - | EYETS
RPC | 1 | - | - |  |  | iC4H10 | 
 | 2 | 50 | - |  |  | - | EYETS
TGC | 1 | - | - |  |  | n-pentane | NO

## Slide 8: Calibration bottles list
61.04.05.004.3 MIX AR : 100PPM O2 48 / AR 57 - BTL 50L - CAPACITY noINFOM3 - 150BARS - FITTING DIN6 RIGHT MALE - CLASS III
61.04.05.013.9 MIX AR : 100PPM H2O 20 / AR 57 - BTL 50L - CAPACITY 10M3 - 200BARS - FITTING DIN6 RIGHT MALE - CLASS IV
61.02.32.001.1 MIX C2H2F4 : 5% iC4H10 35 / C2H2F4 20 - BTL 10L - CAPACITY noINFOM3 - 3BARS - FITTING DIN1 LEFT MALE - CLASS II
MIX 30% CO2 30, 5% i-C4H10 30, 1% SF6 40 / C2H2F4 30 - BTL 10L - CAPACITY 5.1KG - FITTING DIN14 LEFT MALE Delivery delay: 98 days Price : 1’011.9 CHF (includes 1 year rental, each year more is 50CHF)
EDMS doc. 2186867, SCEM list SCEM list | Document 2186867 (v.16) (cern.ch)