## Slide 1
Séminaire d’activités du groupe TE-VSC: Le laboratoire de chimie en 2011
Benoit TEISSANDIER
TE-VSC-SCC
25. Nov. 2011

## Slide 2: Objectifs…
Où nous trouver…
Comment nous pouvons vous aider
A travers les différentes techniques d’analyse disponibles au laboratoire :
- Types d’ échantillons analysables
- Principales applications au CERN
- Des exemples d’activités réalisées en 2011.
« Vous ne viendrez plus chez nous par hasard… »

## Slide 3: Pour nous trouver …
R 2
R 1
Laboratoire de chimie
Responsable de section : Mauro Taborelli
Bâtiment : 10-R-025 site de Meyrin

## Slide 4: Quelques chiffres pour 2011
Le personnel (en nombre de FTE) :
1 Chimiste : Dr. S. Ilie,
1.5 Technicien Sup. : C. Charvet, B. Teissandier,
¼ Responsable Sécurité et TSO : D. Letant-Delrieux,
½ Analyste pour les bains et rejets du T.S. : M. Carosone (FSU),
1 Doctorant pour le projet RIAC : Marius Lungulescu (PJAS).
Pour TE-MPE (Circuits imprimés) | ≈ 600 analyses chimiques élémentaires
Pour TE-VSC (T.S. Bat. 102) | ≈ 130 analyses chimiques élémentaires
Pour TE-VSC (STEP) | ≈ 300 analyses chimiques élémentaires
RIAC Project (DSC) | ≈ 700 mesures
Nettoyage pour UHV (GRTS) | ≈ 50 analyses + contaminations, et traitements.
Analyses specifiques : PH, EN, CMS, ATLAS… | ≈ 130 (FT-IR, GC, KF, autres)
Consultations-expertise pour tout le CERN | Au quotidien !
Travaux réalisés en 2011 :

## Slide 5
Les différentes techniques d’analyse

## Slide 6: Techniques Spectrales
La spectrophotométrie UV-Visible (190-1100 nm)
Spectrophotomètre Agilent 8453
Principales applications au CERN:
- Recherche et quantification d’ions en solution aqueuse.
(bain de T.S., eaux de rejet de la STEP, eaux de refroidissement)
Contamination des fluides de refroidissement des expériences LHC
(PFC : C6F14, C4F10).
Types d’ échantillons analysables :
- Des liquides (ex : sol. aqueuses, solvants, PFC’s)
Exemple : Contrôle hebdomadaire avant rejet des CN- libres de la STEP (respect des normes)
Limite de rejet: 0.2 mg/l

## Slide 7: Techniques Spectrales
La spectrométrie IR-TF (350-4000 cm-1)
Exemple : Diagnostic du blocage de vannes de secteur LHC (TE/VSC)
Principales applications au CERN :
Evaluation de l’état de propreté pour les applications UHV
Identification de polymères et matières plastiques
Identification de la présence de produits siliconés
Degré de pureté des fluides de refroidissement (PFC) des expériences LHC
Types d’ échantillons analysables :
Les composés organiques (et inorganiques parfois) à l'état liquide, solide ou gazeux
Jamais utilisée
(nouvelle)
Bloquée
(ancienne)
Jamais utilisée
(ancienne)

## Slide 8: Exemples d’Identification
Polyurethane
(Bruker Optics)
Echantillon
RHODORSIL OIL 47 V 1000
Shell Vitrea 150
Identification d’huiles minerales
Breox B35
Identification de produits siliconés
Identification d’un polymère (EN/CV)
« Empreinte digitale »
d’une molécule

## Slide 9: Techniques Spectrales
Types d’ échantillons analysables : Solution aqueuse.
Principales applications au CERN : Bain de T.S., STEP, etc.
Exemple : [Nb] dans le bain d’électropolissage pour les cavités SPL (TE/VSC)
Spectromètre d’Absorption Atomique (SAA)
Spectromètre d’Emission Optique (ICP-OES)
Spectrométrie SAA et ICP-OES
Eléments analysables par ICP-OES et/ou SAA)
Flamme
Plasma

## Slide 10: Technique d'analyse Thermique
Calorimètrie différentielle à balayage (DSC)
Types d’ échantillons analysables :
Polymères, résines et matières plastiques:
Transition vitreuse, point de fusion et de cristallisation, effets des radiations, prédiction de la durée de vie...
Métaux et alliages :
Transition de phase, point de fusion, cristallisation, etc.
Principales applications au CERN :
Evaluation du vieillissement des matériaux polymères (câbles)
Caractérisation de matériaux
Exemple : Caractérisation des câbles électriques soumis aux rayonnements ionisants (RIAC Project)
9.6 kGy
0 kGy
28.8 kGy
96 kGy
HeatFlow (mW)
Time (h)
DSC EVO 131 Setaram

## Slide 11: Techniques par Séparation
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Chromatographe Agilent (détecteur TCD)
Chromatographe Agilent (détecteur MS)
Types d’ échantillons analysables :
Liquides avec un point d’ébullition relativement bas (200°C maxi)
Gaz ou mélanges gazeux.
Principales applications au CERN :
Evolution de la pureté des fluides de refroidissement avant et/ou après utilisation (expériences LHC)
Analyses de gaz à la demande (Ex: Récupération des gaz de Isolde)
Chart: 
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0.78125
C2F6 Aire | 172250.6 | 85379.6 | 42391.9 | 19920 | 9622.6 | 4649.1 | 2242 | 1044.9
C3F8 Aire | 0 | 115051.7 | 168193.3 | 193497.8 | 205290.3 | 211420.9 | 213791 | 214551.2
C2F6 25%
C3F8 75%
C2F6 50% (v/v)
C3F8 50%
Exemple : Mélange C2F6 / C3F8 pour le refroidissement d’ATLAS
% (v/v)
Temps (min)

## Slide 12: Techniques physico-chimiques
Titrimétrie par voie chimique
pH-mètre, conductimètre
Potentiomètre, ISE, Karl Fischer
Types d’ échantillons analysables : Liquides
Principales applications au CERN :
Bains de Traitement de surface
Dosages acides bases et redox, Karl Fischer, pH.
Eaux de refroidissement
Recherche de Cl-, pH, conductivité.
Eau de la STEP.
pH-mètrie, potentiométrie, titrimétrie.
Exemple : Dosage de l’électropolissage de l’inox (mélange H2SO4 / H3PO4)
H2SO4
H3PO4 (1ere)
H3PO4 (2eme)

## Slide 13: Techniques physico-chimiques
Exemple : Dosage de l’eau dans le C6F14 utilisé dans les expériences LHC
Principales applications au CERN :
Mesure très sensible de la quantité d’eau (ppm) dans :
  les perfluorocarbones de CMS et ATLAS (C6F14 )
  les huiles diélectriques des transformateurs de puissance (TE/ABT)
  Etude du dégazage en eau des matières plastiques (en projet…)
Types d’ échantillons analysables :
Liquides (fluides de refroidissement, huiles, solvants)
Solides (polymères, sels, etc.)
Gaz
Coulometrie Karl Fischer (KF)
Demandé et Financé en 2011 par CMS, ATLAS, EN/CV, et TE.
Coulometre KF
Stromboli
Passeur d’échantillons KF
Balance analytique
 | Echantillons « Séchés » (mg.kg-1) | Echantillons « Saturés » en eau (mg.kg-1)
1 | 0.5 | 7.7
2 | 0.4 | 8.2
3 | -0.3 | 7.6
Moyenne | 0.2 | 7.83
L’absence d’eau est essentielle pour éviter la formation de HF

## Slide 14: Pour conclure…
N’hésitez jamais à venir
nous consulter !
Des questions ?