## Slide 1: LINAC 4 : Emittancemètre ≥ 3 MeV

## Slide 2: LINAC 4 : Emittancemètre ≥ 3 MeV
Introduction
Modifications et améliorations par rapport emittancemètre 45 keV
Assemblage : problèmes rencontrés
Question?

## Slide 3: Introduction
Emittancemètre
Composé de 2 dispositifs :
  Une fente mobile
  Suivi d’un sem-grid mobile
  Linac 4
  Pour le commissioning du faisceau du Linac 4

## Slide 4
Introduction
45 keV

## Slide 5: 3MeV

## Slide 6: Modification et amélioration de l’emittancemètre 3MeV par rapport 45 keV
Pour la partie slit 3 MeV, simulations faisceau =>
plaques graphites inclinées de 15° par rapport axe faisceau
circuit de refroissement H2O

## Slide 7: Modification et amélioration de l’emittancemètre 3MeV par rapport 45 keV
Système de réglage angulaire de la slit par 3 verins à vis micrométrique

## Slide 8: Modification et amélioration de l’emittancemètre 3MeV par rapport 45 keV
Ajout de portée pour améliorer la linéarité du mouvement système slit et système sem-grid:

## Slide 9: Modification et amélioration de l’emittancemètre 3MeV par rapport 45 keV
Partie Sem-grid:
Fil Carbonne au lieu de fil Tungstène, suite au simulation de faisceau 3 MeV.

## Slide 10: Assemblage : problèmes rencontrés PALIER
Au montage, le palier n’arrive pas à l’ajustement prévu, il y a trop de jeu

## Slide 11: Assemblage : problèmes rencontrés PALIER
Usinage du coussinet en Vespel® pour remplacer ceux en Iglodur® X
Nous supposons que le problème rencontré ici est dû aux georges de dégazage

## Slide 12: Assemblage : problèmes rencontrés montage plaque de la slit
PAS DE FOURNISSEUR TROUVE
USINAGE DE VIS M1.6X3
À M1.6X2.5
€
Vis sans chamfrein

## Slide 13: Assemblage : problèmes rencontrés montage plaque de la slit
Chart: 
| 2 | 7.4 | 12.8 | 18.2 | 23.6 | 29 | 34.4 | 39.799999999999997 | 45.2 | 50.6 | 56
e slit mm après modif 19-01-2012 | 0.151 | 0.139 | 0.125 | 0.119 | 0.116 | 0.112 | 0.116 | 0.126 | 0.138 | 0.154 | 0.17
e slit mm avant modif | 0.108 | 0.089 | 0.073 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.064 | 0.077 | 0.094 | 0.118 | 0.146
e slit elargissement trou cale ressort + nouvelle cale | 0.143 | 0.13 | 0.114 | 0.105 | 0.101 | 0.098 | 0.103 | 0.114 | 0.128 | 0.146 | 0.165
e slit cale ressort dévissée 1 coté | 0.144 | 0.131 | 0.115 | 0.104 | 0.096 | 0.089 | 0.087 | 0.089 | 0.093 | 0.098 | 0.101
e slit cale ressort dévissée 2 coté | 0.11 | 0.108 | 0.101 | 0.098 | 0.096 | 0.0958 | 0.096 | 0.102 | 0.107 | 0.114 | 0.117
Après plusieurs essais de montage démontage modification sur les ressorts de plaque graphite
DEFAUT TOUJOURS PRESENT ET INACCEPTABLE

## Slide 14: Assemblage : problèmes rencontrés montage plaque de la slit
Défaut de fabrication sur la pièce
F
Réalisation impossible par pliage de tole
DEFORMATION DES PLAQUES GRAPHITES
MODIFICATION DU DESIGN

## Slide 15: Assemblage : problèmes rencontrés montage plaque de la slit
POSITIONNEMENT => COMPRESSION DE PLAQUES GRAPHITES GARANTI PAR
LE PLIAGE REMPLACE PAR LES TROUS DE FIXATION
ET MODIFICATION DE LA GEOMETRIE
Nous avons rencontré malgré ces modifications des problèmes de fixation des plaques graphites que nous avons résolus en déformant les ressorts.
De plus, ces montages démontages ont eu raison de 2 vis qui sont cassées et non démontables.

## Slide 16: Assemblage : problèmes rencontrés Etanchéité vide
Joint helicoflex
vide
ATM
Ecrou de serrage

## Slide 17: Assemblage : problèmes rencontrés Etanchéité vide
HELICOFLEX®
O-ring
Delai
4 pièces utilisées sans obtention d’étanchéité acceptable
utilsation d’o-ring dans ce cas tolérée

## Slide 18: CONCLUSIONS
Les améliorations par rapport aux design 45 keV sont concluantes
Les problèmes rencontrés sont résolus mais avec un impact sur notre planning
Statut :
  Slit 3 Mev: livrée
  Sem-grid (carbone): en cours d’assemblage

## Slide 19
Q
U
E
S
T
I
O
N
S

## Slide 20: REMERCIEMENTS
Beaucoup de personnes ont contribué à ce projet (la liste est certainement incomplète)
Federico Roncarolo, Uli Raich, Benjamin Cheymol, Morad Hamani, Sylvain Leblanc, Roland Sautier, Christophe Vuitton, Laurent Zuccalli, Emmanuel Berthome, Jean-Pierre Brachet, Laurent Deparis, Philippe Frichot, Pierre Moyret, Ahmed Cherif, Marc Polini, Dominique Pugnat, Lilian Philippe Remandet, Jean-Marie Geisser, Didier Steyart, Benoit Riffaud, Michel Duraffourg, David Willeman, Gerrit Jan Focker, Karim Kessi, Alessandro Dallocchio….