## Slide 1
Jornadas do L I P 2008 LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS | 
Estudo das propriedades de
fotodíodos comerciais usados como dosímetros
Florbela Rêgo
Luís Peralta
Ana Farinha
MC EM FÍSICA MÉDICA

## Slide 2
OBJECTIVOS
- Explorar a aplicabilidade de alguns fotodíodos comerciais à dosimetria directa em radiologia, em particular na região útil à mamografia entre 20 e 30 kV.
Foram escolhidos estes dosimetros porque:
                estão disponíveis comercialmente
                são baratos
                podem ser lidos directamente com electrómetros
                não necessitam de ser polarizados
                permitem uma boa resolução em posição (são pequenos)

## Slide 3
PLANO DE TRABALHO
Caracterização da resposta dos dosimetros em função da temperatura (dosimetros a ser aplicados na pele).
Estudo da linearidade dos dosimetros com o kerma (dose em ar).
Caracterizar o feixe do tubo de raios-X utilizado para posteriores comparações .

## Slide 4
Saída de ar
Entrada de ar
Ligação sistema de regulação de potência
SISTEMA DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
Jornadas do LIP 2008
Caracterização da resposta dos dosimetros em função da temperatura
Saída de ar
Regulador de potência
Resistência de aquecimento

## Slide 5
PORTA AMOSTRAS
Saída de ar
Ligação ao sistema de arrefecimento/aquecimento
Ligação ao electrómetro
Sonda de temperatura
Fotodíodo
Janela fina de alumínio

## Slide 6
DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
Electrómetro
Regulador de potência
Sistema de aquecimento
Fonte radioactiva
Porta amostras

## Slide 7
FOTODIODOS TESTADOS
Fotodíodos | Tipo | Área efectiva (mm2) | Espessura (µm) | Gama de Temperatura de funcionamento (°C)
Hamamatsu | S1337-1010BR S1337-33BR S1337-16BR S8193* | 100 5.7 5.9 5.8 | entre 30 e 40 | -20 a +60
Fotodiodos
* Díodo com cintilador cerâmico

## Slide 8
CARACTERIZAÇÃO DO FEIXE
Comparação dos valores:
            Experimentais
            Monte Carlo Penelope
            IPEM (Instituto de Física e Engenharia em Medicina)
Condições experimentais:
            Utilização de um filtro de alumínio de 0,5 mm para remoção das baixas energias.
            Uma gama de potencial entre 30 e 50 kV
Na caracterização do feixe foi utilizada uma câmara de ionização para raios-X e filtros de alumínio.

## Slide 9
SISTEMA DE MEDIDA
Electrómetro
Filtros de alumínio
Camâra de ionização
Tubo de raios-X

## Slide 10
Estudo da atenuação do feixe em filtros de alumínio
COMPARAÇÃO DOS VALORES EXPERIMENTAIS, MONTE CARLO E IPEM
- Variação do kerma em função da espessura do filtro alumínio não é exponencial.
Existe uma boa concordância entre os valores obtidos pelos três métodos.

## Slide 11
Caracterização do feixe através dos valores do HVL ( half-value layer)
Por interpolação da curva de variação do kerma em função da espessura de alumínio, determinou-se o primeiro HVL.
- Verificou-se que a diferença percentual entre os valores era inferior a 10%.
Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, tendo em conta as incertezas do processo.

## Slide 12
TRABALHO FUTURO
Estudo da linearidade dos dosimetros com o kerma.
Estudo em fantoma do tronco.

## Slide 13
FIM